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转运监护仪一参数要求

1.支持≥3通道心电波形同步分析，可进行多导心电分析，能够良好抗干扰； 
2.心率测量范围：成人 15–300bpm，小儿/新生儿 15-350 bpm； 
3.波速提供 50mm/s，25mm/s、12.5mm/s、6.25mm/s 可选； 
4.滤波模式提供诊断模式（0.05 -150Hz）、监护模式（0.5 -40Hz）、ST 模式（0.05 - 40Hz）、 
5.手术模式（1-20Hz）； 
6.提供≥25 种心律失常事件的分析； 
7.提供 ST 段分析，提供显示和存储 ST 值和每个 ST 的模板； 
8.具有 QT/QTc 测量功能，提供 QT，QTc 和Δ QTc 参数值； 
9.	可显示弱灌注指数（PI）； 
10.提供双通道体温测量，提供两通道体温测量差值显示； 
11.提供手动、自动间隔、连续、序列四种无创血压测量模式； 
12.≥96 小时（分辨率 1 分钟）趋势表、趋势图回顾； 
13.≥1000 条事件回顾。每条报警事件至少能够存储 32 秒三道相关波形，以及报警触发时所有测量参数值； 
14.≥1000 条 NIBP 测量结果回顾； 
15.≥48 小时全息波形回顾，全息波形至少能存储所有测量值，以及至少 3 道波形。
16.适用范围：适用于成人、小儿、新生儿的监测； 
17.工作大气压力 57.0-107.4 kPa，满足高原地区的使用； 
18.转运监护仪，满足救护车、直升飞机和固定翼飞机,通过相关转运标准； 
19.彩色触摸显示屏≥4.5英寸； 
20.IP44 或更高级防尘防水等级设计，易清洁和适用医院内外不同临床救治环境； 
21.坚固耐用，抗 1.2 米 6 面跌落，满足转运过程中的复杂临床救治环境； 
22.整机无风扇设计； 
23.内置锂电池供电，支持≥4小时的持续监测； 
24.内置 DC 电源接口，可以进行车载充电； 
25.支持 3/5 导心电，阻抗呼吸，血氧、无创血压和 2 通道体温； 
26.转运监护仪支持插入床旁监护仪插槽作为参数模块使用，即插即用； 
27.≥100小时趋势数据回顾。














附件五
监护仪二参数技术要求

1.模块化监护仪，主机集成内置≥2槽位插件槽。
2.整机无风扇设计，防水等级IPX1或更高。 
3.≥12.1英寸彩色液晶屏及电容触摸屏，分辨率≥1280*800像素，≥10通道波形显示。
4.显示屏采用宽视角技术，支持170度可视范围，提供彩页证明材料。
5.内置锂电池，插槽式设计，无需螺丝刀工具支持快速拆卸和安装。锂电池支持监护仪工作时间≥4小时；配置1块高容量电池，工作时间≥8小时。
6.安全规格：ECG, TEMP, IBP, SpO2 , NIBP监测参数抗电击程度为防除颤CF型 。
7.监护仪清洁消毒维护支持的消毒剂≥40种，在厂家手册中清晰列举消毒剂的种类。
8.监护仪主机工作温度环境范围：0~40°C。
9.监护仪主机工作湿度环境范围；15~95%。
10.配置3/5导心电，呼吸，无创血压，血氧饱和度，脉搏，双通道体温和双有创血压IBP参数监测。
11.心电监护支持心率，ST段测量，心律失常分析，QT/QTc连续实时测量和对应报警功能。
12.心电算法通过AHA/MIT-BIH数据库验证。
13.提供窗口支持心脏下壁，侧壁和前壁对应多个ST片段的同屏实时显示，提供参考片段和实时片段的对比查看。
14.支持≥25种心律失常分析,包括房颤分析。
15.QT和QTc实时监测参数测量范围：200～800 ms。
16.支持心电多导同步分析
17.支持提供过去24小时心电概览报告查看与打印，包括心率统计结果，心律失常统计结果，ST统计和QT/QTc统计结果。
18.提供呼吸测量，适用于成人、小儿和新生儿
19.提供SpO2,PR和PI参数的实时监测，适用于成人，小儿和新生儿
20.支持指套式血氧探头，IPX7防水等级，支持液体浸泡消毒和清洁
21.提供手动，自动，连续、序列四种测量模式，并提供24小时动态血压统计结果。
22.提供辅助静脉穿刺功能。
23.提供双通道体温和温差参数的监测, 并可根据需要更改体温通道标名。
24.支持升级主流、旁流、微流EtCO2监测模块，旁流EtCO2监测模块支持升级顺磁氧监测技术进行氧气监测，水槽要求易用快速更换。
25.提供目标监测界面，能够显示ECG,SpO2,IBP,CO2等多种参数测量值和波形；目标监测界面至少包括目标参数区、参数列表区、目标参数统计区、目标参数趋势区等，目标参数统计区与目标参数趋势区相互联动。
26.支持所有监测参数报警限一键自动设置功能，产品用户手册提供报警限自动设置规则。
27.具有图形化技术报警指示功能。
28.支持≥800条事件回顾。每条报警事件至少能够存储30秒三道相关波形，以及报警触发时所有测量参数值。
29.支持≥1000组NIBP测量结果的存储与回顾。可选配升级为高容量存储卡，支持3000组NIBP测量。
30.支持≥100小时（分辨率1分钟）ST模板存储与回顾。
31.支持监护仪历史病人数据的存储和回顾，并支持通过USB接口将历史病人数据导出到U盘。
32.支持RJ45接口进行有线网络通信，和除颤监护仪一起联网通信到中心监护系统。
33.配置临床评分系统，包括MEWS（改良早期预警评分）、NEWS（英国早期预警评分系统）、NEWS2（英国早期预警评分系统2），可支持定时自动EWS评分功能，支持动态刷新EWS和EWS报警。
34.提供计时器功能，界面区提供设置≥4个计时器，每个计时器支持独立设置和计时功能，计时方向包括正计时和倒计时两种选择。
35.支持格拉斯哥昏迷评分（GCS）功能。
36.动态趋势界面可支持统计1-24小时心律失常报警、参数超限报警信息，并对超限报警区间的波形进行高亮显示，帮助医护人员快速识别异常趋势信息。
37.支持带ABD事件的呼吸氧合界面。
38.提供屏幕截图功能，将屏幕截图通过USB接口导出到U盘。
39.支持它床观察，可同时监视≥12张床的报警信息。









附件六
监护仪三参数要求

一、技术参数要求：
1.模块化插件式床边监护仪，主机、显示屏和插件槽一体化设计，主机插槽数≥6个
2.监护仪主机（非辅助插件箱）每个槽位均具备插件模块红外通讯接口以及金属硬件通讯接口（非供电接口），保证模块通讯速率及稳定性
3.≥15英寸彩色电容触摸屏，高分辨率≥1920*1080像素，≥10通道显示，显示屏亮度自动调节，屏幕支持手势滑动操作，支持穿戴医用防护手套操作
4.配置≥4个USB接口，支持连接存储介质、鼠标、键盘、条码扫描枪等USB设备
5.具备监测功能：心电、心率、呼吸、血氧饱和度、脉搏、无创血压、双有创血压、双体温和呼末二氧化碳参数的同时监测；
6.ECG支持3/5导心电监测，可选配6/12导联心电监测。
7.支持房颤及室上性心律失常分析功能，如：室上性心动过速，SVCs/min等，标配支持≥24种实时心律失常分析
[bookmark: _Hlk122019475]8.支持≥3通道心电波形同步分析，可进行多导心电分析
9.提供ST段分析功能，适用于成人，小儿，支持在专门的窗口中分组显示心脏前壁，下壁和侧壁的ST实时片段和参考片段 
10.支持RR呼吸率测量，测量范围：0～200rpm
11.具有QT/QTc实时连续测量功能，提供QT，QTc和ΔQTc参数值的显示
12.无创血压适用于成人，小儿
13.无创血压提供手动、自动间隔、连续、序列四种测量模式
14.NIBP 成人病人类型收缩压测量：25～290mmHg
15.血氧监测适用于成人，小儿
16.提供灌注指数（PI）的监测
17.配置指套式血氧探头，支持浸泡清洁与消毒，防水等级≥IPx7
18.具备双通道有创压IBP监测，支持升级多达6通道有创压监测
19.有创压适用于成人，小儿
20.IBP有创压测量范围：-50～360mmHg
21.可与主流品牌的呼吸机、输注泵产品相连，实现呼吸机、输注泵设备的信息在监护仪上显示、存储、记录、打印或者用于参与计算。
22.具有图形化报警指示功能，看报警信息更容易
23.具有报警升级功能，当参数报警经过一定的时间未被处理或伴发了其他报警，就会升级到更高一个级别
24.具有特殊报警音，当监护仪在病人发生致命性参数报警时，发出特殊的报警音进行提示病人处于危急状态
25.支持根据病人的参数趋势变化，自动推送推荐报警限
26.具备参数组合报警功能，可对患者同时多个参数变化给出统一报警提示，预示病人不同生理系统状态改变，提供≥10个预设组合报警，并允许自定义≥10个组合报警
27.标配具备血液动力学，药物计算，氧合计算，通气计算和肾功能计算功能
28.支持≥100小时趋势表和趋势图回顾，最小分辨率1分钟
29.支持≥800条事件回顾。每条报警事件至少能够存储32秒三道相关波形，以及报警触发时所有测量参数值
30.具备≥40小时全息波形的存储与回顾功能
31.支持≥100小时ST波形片段的存储与回顾
32.患者离开科室，监护仪状态由接收患者到解除患者后，患者数据不删除，支持在监护仪回顾历史病人数据
33.工作模式提供：监护模式、待机模式、抢救模式，体外循环模式、插管模式，夜间模式、隐私模式、演示模式
34.支持与除颤监护仪，遥测，生命体征监测仪、呼吸机混合联通至中心监护系统，实现护士站的集中管理
附件七
中央监护系统参数要求
1.中央站提供其他产品形态访问中央站的权限设置，且提供单个床位是否允许外部进行访问的设置
2.工作站支持远程集中监护中央站上接收的病人，并提供不同控制权限的设置，满足不同临床场景下的部署要求
3.可同时集中监护多达64个病人，单个屏幕可支持16个病人的同时集中监护。支持≥4个显示屏显示
4.多床区域每个病床至少可以显示6道波形，12个参数区，支持大字体显示
5.多床支持床标识显示，可用来区分护理组、病人组等
6.支持重点观察某床病人，双屏和多屏时可支持固定一个辅助屏显示重点单床观察
7.重点观察床支持多达11道波形显示
8.重点观察床支持多导心电、呼吸氧合图、动态短趋势、NIBP LIST等多种视图显示，适用不同科室的观察习惯
9.提供声、光、文字多重报警提醒功能，提供高、中、低三级报警。具有报警自动记录或打印功能。保存报警时刻前后32秒的波形
10.支持系统报警声音关闭功能
11.提供全床位最近24h的报警事件浏览功能
12.支持至少240小时长趋势回顾和4小时短趋势回顾，至少240小时全息波形回顾，至少720条报警事件回顾，至少720条12导分析报告回顾，至少240小时的ST片段回顾，至少720条C.O. 测量结果回顾，至少100条呼吸氧合事件回顾
13.支持至少24小时动态血压分析与回顾功能
14.支持至少2万个历史病人数据存储与回顾
15.支持至少75条药物计算结果回顾，至少100条血液动力学计算结果回顾，至少100条氧合计算结果回顾，至少100条通气计算结果回顾，至少100条肾功能计算结果回顾
16.支持热敏记录仪及激光打印机输出病人报告
17.支持报警报告、波形报告、趋势报告、ARR统计报告、24h动态血压报告等
18.可远程控制对床旁监护仪进行病人信息设置，报警复位，设置报警开关、报警级别、报警上下限等。
19.支持远程控制床旁监护仪启动NIBP测量，设置NIBP测量模式和时间间隔；
20.支持远程控制床旁监护仪进入隐私、夜间模式














附件八
输液信息采集系统参数要求
一、输液信息采集系统
1.	输液信息采集系统以每2个通道为基本单位增减，最多可支持16通道，泵即插即用，与系统数据无缝连接
2.	输液信息采集系统只需一根电源线，可为站内输液泵/注射泵模块集中供电
3.	输液信息采集系统具有RJ45端口，支持有线联网；
4.	输液信息采集系统任意输注模块之间具备联机功能，满足用户的连续输液功能需求；
5.	可通过有线网络直接接入监护仪中央站，实现监护仪和输注泵信息同屏查看
二、注射泵
1.	注射精度≤±1.8%
2.	速率范围：0.01-2300ml/h, 最小步进0.01ml/h
3.	预置输液总量范围：0.01-9999.99ml
4.	快进流速范围：0.01-2300ml/h，具有自动和手动快进可选；
5.	可自动统计四种累计量：24h累计量、最近累计量、自定义时间段累计量、定时间隔累计量
6.	支持注射器规格：1ml、2ml、3ml、5ml、10ml、20ml、30ml、50/60ml；
7.	注射器安装后，推拉盒可自动定位并固定注射器尾夹，无需手动操作
8.	无需额外工具或设备，可直接在注射泵上添加注射器品牌名称
9.	8种注射模式：速度模式、时间模式、体重模式、梯度模式、序列模式、剂量时间模式、间断给药模式、TIVA模式；具备联机功能
10.可选TCI模式，TCI模式支持三种药物：丙泊酚，瑞芬太尼，苏芬太尼，支持丙泊酚小儿药代模型
11.可选PCA模式，PCA模式支持病人自控镇痛
12.不小于3.5英寸彩色显示屏，电容触摸屏技术，支持上下左右滑动操作
13.全中文软件操作界面
14.锁屏功能：支持自动锁屏，自动锁屏时间可调
15.支持药物库，可储存5000种药物信息
16.支持药物色彩标识，选择不同类型药物时对应的药物色彩标识自动显示在屏幕上，支持4种以上颜色
17.报警时可通过示意图片直观提示报警信息
18.在线动态压力监测，可实时显示当前压力数值；
19.压力报警阈值至少15档可调
20.具备阻塞前预警提示功能，当管路压力未触发阻塞报警时，泵可自动识别压力上升并在屏幕上进行提示
21.具备阻塞后自动重启输液功能，短暂性阻塞触发报警后，泵检测到阻塞压力缓解时，无需人为干预，泵自动重新启动输液
22.信息储存：可存储3500条的历史记录
23.电池工作时间≥5小时@5ml/h
24.防异物及进液等级IP33
25.整机重量不超过1.7kg
三、输液泵
1.支持输血功能。
2.支持临床常用输血管路，无需专用输血管路
3.可升级肠内营养液输液功能。
4.输液精度≤±5%
5.速率范围：0.1-2300ml/h, 最小步进0.01ml/h
6.预置输液总量范围：0.1-9999.99ml
7.快进流速范围：0.1-2300ml/h，具有自动和手动快进可选；
8.可自动统计四种累计量：24h累计量、最近累计量、自定义时间段累计量、定时间隔累计量
9.泵门智能电动控制，可自动关闭或打开
10.无需额外工具或设备，可直接在输液泵添加输液器品牌名称
11.8种输液模式：速度模式、时间模式、体重模式、梯度模式、序列模式、剂量时间模式、点滴模式、和间断给药模式；具备联机功能
12.不小于3.5英寸彩色显示屏，电容触摸屏技术，支持上下左右滑动操作
13.全中文软件操作界面
14.锁屏功能：支持自动锁屏，自动锁屏时间可调
15.支持药物库，可储存5000种药物信息。
16.支持药物色彩标识，选择不同类型药物时对应的药物色彩标识自动显示在屏幕上，支持4种以上颜色
17.报警时可通过示意图片直观提示报警信息
18.在线动态压力监测，可实时显示当前压力数值；
19.压力报警阈值最低可设置50mmHg
20.具备阻塞前预警提示功能，当管路压力未触发阻塞报警时，泵可自动识别压力上升并在屏幕上进行提示
21.具备阻塞后自动重启输液功能，短暂性阻塞触发报警后，泵检测到阻塞压力缓解时，无需人为干预，泵自动重新启动输液
22.具备双压力传感器，可检测管路上下端的压力变化
23.具备双超声气泡检测技术，双重保障，防止气泡漏检漏报问题
24.具备单个气泡和累积气泡报警功能，支持最小20μL的单个气泡报警
25.无需滴数传感器，泵可自动识别空瓶状态并报警
26.信息储存：可存储3500条的历史记录
27.电池工作时间≥5小时@25ml/h
28.防异物及进液等级IP33
29.整机重量不超过1.85kg
附件九
高流量湿化氧疗仪参数要求

一、适用范围：适用于有自主呼吸的患者，通过提供一定流量、加温湿化的呼吸气体进行有效的治疗。这些患者包括湿化治疗、氧气治疗、气管插管和气管切开的患者。
二、技术参数
1.流量，温度，氧浓度一体化调节并显示
2.彩色液晶屏，实时显示主机设置流量和实际流量、设置温度和实际温度
3.一体式显示屏可实时显示患者呼吸频率和sPEEP
4.具有HFlow和LFlow工作模式，流量设置范围：2—80Lmin
5.具有自动流量模式，流量在设置的最大流量最小流量之间，随着呼吸努力变化
6.具有智能流量模式，流量随着探测到的呼吸变化，吸气时为吸气流量，呼气时是呼气流量，，吸气流量呼气流量可设置
7.温度控制范围：29℃~37℃，9档可调
8.具有湿度补偿功能，±3档可调，共7档可调，轻松应对各种苛刻的温湿度环境。
9.具有热待机功能，便捷使用节省氧气
10.具安全气路设计
11.氧浓度自动调节，范围：21%--100%.（手动调节外置氧流量阀控制不可）调节步长1%，在机器流量为 80L/min 时，气体氧浓度可达 100% ，氧浓度不受流量变化影响
12.湿度输出范围33-44mgH2O/L，最低湿度不得低于33mgH2O/L
13.在80L/min下温度可达到37℃
14.具备超声实时氧浓度监测系统，无氧电池消耗，监测范围：21%--100%
15.设备主机免消毒设计，湿化罐具有单向保护装置，防止气体回流，节省临床使用和维护时间。
16.趋势回顾功能，可回顾≥1的历史治疗波形图。包括流量、温度、氧浓度
17.具有以下各种报警功能指示：供电故障、压力高、管路脱落、检查水量、氧浓度高、氧浓度低、无法达到目标温度、无法达到目标流量、湿化器失效、鼻塞堵塞、进气口堵塞、SD卡写满、更换滤棉、请关闭氧气、管路损坏等
















附件十

加压仪参数要求

	设备名称
	数量
	基本参数及功能要求
	备注

	输血输液加压仪

	5台
	技术参数
运行模式；连续运行
基本性能；1.设置输出值；2.开始充气；3.结束充气;4.充气压力
显示格式：LCD显示，背景蓝色，字符白色
示数误差：≤±10mmHg
稳定输出压范围：10mmHg~300mmHg，步长5mmHg，压力波动≤±5mmHg
自动压强保持：采用充气或放气动作使压强回复预设值时间≤5s
输出速度：应能在60s内使500ml规格加压袋内的压强达到300mmHg
放气速度：应能在10s内使500ml规格加压袋内压强降低到≤20mmHg
极限输出压强：最大压强应不超过310mmHg
气密性：自然放置1min，压降应不大于10%
具有过气保护提醒功能

	



附件十一
温控仪参数要求

1.治疗方案模式:具备大于1种的治疗模式可供选择，如常温治疗或低温治疗模式。
2.体温调控范围:患者体温控制范围最低< 33℃,最高>38℃
3.水温调控范围:最低<5℃,最高>39℃(增量1℃C) 
4.水温显示范围:3-45℃(增量0.1℃;水温预设功能:具备预设目标水温功能；水温控制模式:具备自动调控和手动调控功能
5.体温测量精准度体温测量精度:循环水温设定范围:4~42℃;体温设定范围为30℃~40℃;水温探头在1C~45℃温度范围内的探测精度为±1℃;制冷时间:循环水温从40o℃降至10℃不超过30min;加热时间:循环水温从10℃升至40℃不超过30min;附件表面实际温度与显示温度的误差不大于±2℃;附件表面温度不均匀度≤2℃,附件(毯子)在均匀承受150kg压力.










附件十二
重症病床参数要求

	序号
	                      技术参数

	1
	规格：长≥2190mm（±10mm），宽≥990mm（±10mm），高≥580-820mm（±10mm）；

	2
	护栏距离床面高度: 350±10mm；

	
3
	背部倾斜度≥65°，腿部倾斜度≥35°，上下升降≥580-820mm（±10mm），整床整体前倾和后倾≥12°，静态负载≥300kg；

	
4
	床板共 12 块组合而成，采用高分子无损透射材料，具有多孔设计，具备电控辅助翻身功能：左右床板分身侧翻≥30°；

	

5
	背部床板采用自延位减压功能，使床板上升时自动向后延位，以减少患者胸腹部压力，带有电动一键式 CPR 功能，使整床快速恢复水平状态，赢得抢救时间，同时须具手动 CPR功能；

	
6
	电机数量≥五个，稳定安全，具有电子超载保护、过电压保护、自动断电保护装置，通过IPX4 防水防溅等级等测试；

	

7
	配护士总控器以及侧护栏控制器，护栏内外均可操作，护士总控器面板上含液晶电子显示屏，可数字化实时显示各体位实时角度：头部角度、腿部角度、整床升降高度、整床前后倾斜及床板左右翻身角度；

	
8
	床体金属表面喷涂为电泳底漆+静电粉末双重涂层技术，金属管材内壁及表面电泳上一层环氧树脂保护膜，保证床体内外防锈；涂料为绿色环保产品；

	

9
	护栏为欧式四片全包围式护栏，符合 IEC60601-2-52 标准，单片长度≥940mm，宽度≥380mm，厚度≥35mm，重量≥2300g，整体护栏总长度≥1900mm，护栏与护栏之间护栏与床头板、 床尾板之间间隙均≤60mm，气弹簧辅助上下升降，头部护栏和腿部护栏两侧均带有角度显示器，可分别实时显示背部床板抬升角度和整床倾斜角度；

	
10
	床头床尾板采用优质 PE 材料一次吹塑成形，宽≥880mm、高≥440mm，印有模具成型的病床制造商的 LOGO 或标识，金属插杆式固定，插杆直径≥16mm、长度≥160mm，带旋钮式锁定开关，有红色锁定、绿色开启指示标识，床体四角配四个防撞轮直径≥80mm、高度≥45mm。

	11
	配置直径 125mm 豪华中控双面脚轮，内置自润滑轴承，无需加油护理，不缠异物；

	12
	床体框架等焊接部位采用机器人集群焊接，焊接精度高，稳固扎实。

	13
	双层豪华稳固结构，底座装饰盖采用 ABS 整体吸塑工艺，床框、底座均加厚用材，采用≥25×50×1.5mm 矩型钢管，

	14
	床体具备前后左右 4 个或以上输液架插孔和 4 个或以上引流袋挂钩，配不锈钢输液架一根；

	
15
	配后备电源，床体移动或断电时依然可以实现体位变换，带急停开关，床头带助力棒插座，带集成挂钩，带床底灯；

	
16
	产品零部件出厂前需经过各种检测，检测设备包括：控制手柄按键寿命测试仪、极端气候试验箱、泄露电流测试仪、耐压测试仪、精密线材综合测试仪、跌落测试实验机、噪音测试房、电机寿命测试仪、电动床全负载寿命自动检测平台；需提供第三方检测报告。

	17
	标准配置:

	17.1
	床体四角配 Φ 85mm 防撞轮，在病床的移动过程中，更好地保护床体不受碰撞损伤；

	17.2
	床头设置两个助力棒插座；

	17.3
	床体四角配四个输液架插座，整体冲压成型，无破裂之忧；

	17.4
	床体两侧与床尾共设置五个床垫防滑筋，防止床垫在床板升降和整床侧翻时前后、左右滑动；

	17.5
	床体两侧配四个可移动引流袋挂钩，多体位输液引流；

	17.6
	电源线收纳架一个，方便收纳，更整洁；

	17.7
	床体两侧配约束环 4 对；

	17.8
	床底灯一个，灯光柔和，让患者或医护人员夜间活动方便，互不影响；

	17.9
	集成挂钩一组。

	17.10
	配翻身床垫。



附件十三
吊柱吊塔参数要求

1.所有吊塔上承载的设备的电源线路及气源管路和塔体之间没有相对移动，所有电源线路及气源管路必须在塔体不能外露，保证吊塔在移动过程中，不会因位置的改变导致线路脱落的意外发生。

2.横梁长度2200mm-3100mm可供选择，最终可根据医院实际场地情况确定。

3.气体终端要求：要求所有气体插座和接头，德国制式。各种气体插座均为不同颜色和不同形状，防止误操作，具有Standby (原位待接通状态)功能。插座插头可保证2万次以上的插拔，可带气维修，维修费用低廉。

4.吊塔设备表面喷塑采用环保抗菌粉末，更易清洁；
5.设备架在横梁上移动距离≥410mm

6.所有气电端口必须安装于横梁上。

7.桥式吊塔气电箱采用上电下气模式，气体终端安装需低于电源插座，同时电源与气源同面同侧排布，一方面确保即使在漏气情况下，氧气比空气重，不会与电源发生反应，另一方面气电同面同侧方便线缆管理。
8.吊塔防护等级应符合GB4208-2008中IP20的规定。
9.吊塔外科的防火等级至少为UL94-V1级。

10.桥式吊塔安装工艺要求高，且吊塔抗震性能良好，通过7级抗震检测，提供检测依据。

11.桥式吊塔外壳通过中性盐雾试验，参照 ISO 9227:2017 进行测试，测试评定等级为10级，保证长期使用，吊塔表面无锈蚀。（提供省级及以上计量行政部门认证的第三方检测机构出具的检测报告）
12.桥式吊塔外壳通过附着力测试，参照 ISO 2409：2013 进行测试，附着力等级为 0 级。（提供省级及以上计量行政部门认证的第三方检测机构出具的检测报告）
13.桥式吊塔基础架安装稳固，符合国家安全标准，通过9000N.m扭矩测试。（提供国家权威机构认证的第三方检测机构出具的检测报告）
14. 干、湿、横梁分区
横梁（空气2个，负压吸引2个，氧气2个）
14.1干区：干区承重负载能力≥120Kg，气电箱长度≥680MM，标准气体插座，电源插座5个，网络接口 ≥2个，等电位柱≥2个，二层设备托盘，其中一层带抽屉，托盘尺寸≥530X340mm，吊杆两侧必须带有国际标准不锈钢设备边条和国际标准通用制式∮38钢管，可用于连接各种设备（呼吸机、监护仪等）配套连接装置等。
14.2湿区：湿区承重负载能力≥120Kg，气电箱长度≥800MM，德式标准气体插座，湿区配双关节旋转伸展臂2个，双臂长300mmX300mm，高度可调不锈钢输液架≥2个，输液架最大标称工作称重应不小于30KG，电源插座≥5个。






附件十四
全自动血滤机参数要求
1． 采用≥12英寸可旋转液晶触摸显示屏，具中文操作界面。
2． 设备标准配置有枸橼酸抗凝输入功能。
3． 设备标准配置碳酸氢钠单独输入功能（置换基础液与碳酸氢钠两个通路输入），防止出现钙镁离子，沉淀。
4． 管路的安装有图文引导。
5． 管路和血液滤过器分离，可兼容多种品牌的透析器、血浆分离器和灌流器等。
6． 设备配置1个肝素泵，支持 10ml、20ml、30ml、50ml 规格的注射器。
7． 设备配置≥4个流量泵（不包括肝素泵）。
8． 流量控制范围
8.1血泵流量范围：30mL/min～500mL/min。
8.2置换液流量范围：100～12000mL/h。
8.3废液流量范围：100～12000mL/h。
8.4透析液流量范围：100～12000mL/h。
9． 压力监测范围：动静脉监测精度≤±10mmHg。
9.1动脉压监测范围: -300mmHg～+600mmHg。
9.2静脉压监测范围: -300mmHg～+600mmHg。
9.3跨膜压监测范围: -300mmHg～+600mmHg。
9.4滤前压监测范围：-300mmHg～+600mmHg。
9.5一级膜外压监测范围：-300mmHg～+600mmHg。
10． 气泡检测器：可监测≥0.02ml的气泡。
11． 漏血监测：可检测≤0.35mL/min。
12． 脱水范围为0～3000mL/h。
13． 加热系统：
直接控制置换液温度，温度范围：33～40℃ ，置换液温度控制精度：±1℃。
设备≥2个高精度称重计，最大的称重范围：0kg～30kg。
14． 供水：
进水压：0.15-0.6Mpa；
进水温度：5-30℃；需符合国家标准水质。















附件十五
多导睡眠监测仪参数要求
一、硬件参数:
1.通道数：≥80通道。其中单极脑电通道≥32导、双极通道≥16导用于心电、热敏气流和左右腿动监测、压差式口鼻气流≥3通道、血氧饱和度1通道、脉率1通道、脉博波形1通道、胸式呼吸1通道、腹式呼吸1通道、鼾声1通道、体位1通道、灯光传感器1通道、阻抗测试按钮1通道，PTT脉博传导时间1通道、直流扩展≥16通道等。
2.放大器及头盒采用一体化设计，总重量≤800g，便于病人携带。
3.采用DC coupled直流耦合放大器，抗干扰能力强，噪音小。
4.单通道采样率≥10000Hz；存储频率≥4000Hz。
5.采用高精度≥24位A～D转换每通道，动态输入量程≥600mV。
6.超低EEG频率采集(0.02～0.2Hz),超高EEG频率(400～8000Hz)。
7.采用POE网线供电，并实时传输数据至电脑主机，无需把数据储存在放大器硬盘再导入电脑主机，也非任何无线传输方式的移动睡眠监测仪。
8.具备内置自动辨别灯光传感器，可自动标记开关灯时间，精准计算入睡潜伏期。
9.放大器具备阻抗测试按钮及阻抗测试灯提示，方便床旁进行阻抗检测，医生无需回监控室点击软件。
10.具备心电呼吸阻抗描记技术(RIPECG),利用心电信号测量成人、婴幼儿胸腔阻抗功能。  
11.压差式气流通道(正负压力)≥3通道，可过滤呼吸机压力，展现真实的患者口鼻气流压力情况。
12.血氧分辨率精确到≤0.1%，血氧饱和度范围： 25～100%。
13.噪音≤0.3μVrms/1.8μVpp。
14.共模抑制比：≥105dB。
15.红外高清IP网络数字视频，采用MPEG～4压缩方式，提供画中画(整体，局部特征)功能，记录桢频及图像大小可调，快速方便的视频编辑工具可以任意剪辑。
二、睡眠软件参数：
1.睡眠软件符合最新的AASM标准，R&K和AASM互相转换，具有全中文操作界面、全中文报告，并具有婴幼儿、儿童、成人三种分析软件。
2.睡眠分析软件具有单独的中国医疗器械注册证。
3.高频信号(如：EEG，ECG，EMG，EOG)与低频信号(如血氧、口鼻气流、体位、腿动等)可以分别采用≥14种扫描速度同屏显示，便于医生直观的进行睡眠分析。
4.多导睡眠采集分析软件包括：睡眠分期、呼吸事件、心血管事件分析、睡眠微结构分析、体位分析、腿动分析、微觉醒事件分析、异态睡眠分析等。
5.采集时病人发生异常情况，如血氧过低、脉率异常等可声光报警。
6.采用开放式通道设置，可任意增加信号导联。
7.回放分析软件，以色标标记睡眠各期纺锤波Spindles，K复合波，Delta波，REM期的反相眼球运动等。为医生进行睡眠分期提供帮助，并可进行远程呼吸机压力滴定、多发小睡试验(MSLT)和清醒维持试验(MWT)。
8.具有学术研究管理软件方便学术交流。
9.采用Word中英文报告格式，医生可根据需要进行任意编辑，可以产生整夜、分夜报告，得到诊断和治疗情况。
10.数据采集和回顾时，可实时添加或改变灯光状态等事件。
11.睡眠紊乱事件自动分析软件：呼吸事件、血氧饱和度、自发性微觉醒、运动相关性微觉醒、呼吸相关性微觉醒、PLM腿动、鼾声及其他自定义事件。
12.每帧都有纺锤波、Delta波等的自动数量统计图。
13.具备AHI和RDI(包括AHI、RERA和气流受限等不确定呼吸事件)指标。
14.具有异态睡眠特殊事件分析软件，可以分析REM期肌张力增高程度，给帕金森等神经科方面的疾病提供帮助
15.具有对EEG、EOG、EMG等滤除心电干扰软件。
16.数据可转成欧洲标准数据格式EDF以及MATLAB 格式输出ASCII 格式输出。可分析任何一家睡眠厂家的数据。
17.具备教学软件。不同医生可对同一病例进行分析，分析结果可进行匹配对比，软件能自动标记不同之处，并提供链接快速跳转相应数据界面，实现教学模式。
18.具备呼吸流速～容量环，监测上呼吸道阻力；具备胸腹相位二维图，帮助判断胸腹呼吸努力程度和矛盾呼吸。
19.具有脑能量分析软件，对不同睡眠分期，统计不同脑波的频域范围。提供波形输出端口，便于实验室其他功能软件对接。
20.软件具备连续小波频谱转换图查看功能、快速傅里叶变换直方图查看功能。
21.具备PTT(脉搏传输时间)功能反映睡眠呼吸事件发生时的血压变化趋势，并能辅助呼吸事件判断。
22.CAP分析并可出具报告、REM密度分析并可出具报告、RERA分析上气道呼吸努力相关性微觉醒并可出具报告。
23.具有≥120个书签功能，可快速插入书签能够准确查找异常事件。



附件十六
睡眠呼吸监测治疗仪参数要求
1.适用于睡眠呼吸暂停低通气综合征(SAHS)分型诊断
2.可利用脑电眼电肌电或用心肺耦合技术(CPC)进行睡眠方面评估，可以对睡眠分期，睡眠潜伏期，睡眠效率，睡眠质量等准确判断
3.佩戴方式:贴片，背夹方式，或其他方式
4.低电量提示，血氧、鼻气流、心电脱落提示
5.可通过判断胸部呼吸运动情况
6.测量参数包含以下 7种:
6.1.鼻气流:频率范围10次/分~40次/分，误差≤±3次/分
6.2.胸部呼吸运动:频率范围15次/分~40次/分，误差≤土3次/分
6.3.鼾声:单次鼾声持续时间:2s ~6s，误差≤±1s
6.4.体位:内置方向感应器，测量方位:平卧，左侧卧，俯卧，右侧卧，起身。
6.5.体动:内置加速度传感器判断睡眠体动情况
6.6.血氧:显示范围:0 ~100%;
测量范围与精度:85%~100%范围内，绝对误差≤士2%;70%~85%范围内，绝对误差≤士3%。
6.7.心电:显示范围:30次/分~250/分;测量精度:40次/分~100/分范围内，误差≤±2次/分;100次/分~240次/分范围内，误差≤±2%
7.具有用户管理，数据自动分析功能，多夜重要数据趋势图功能，报告预览编辑功能
8.数据分析共提供睡眠参数，呼吸参数，鼾声参数，血氧分析结果，心率及心率变异性结果，睡眠体位分析和趋势图等 62 项分析统计结果。
附件十七

经颅直流电治疗仪参数要求

(一)技术参数
1.具有CES和tDCS两种刺激模式;
2.治疗时间:20s-60min可调;
3.CES模式输出电流范围0-500μA，可调步进≤50μA:
4.CES脉冲群包含4种脉冲宽度，分别为0.25s、0.5s、0.75s及1s;
5.CES脉冲群重复时间为10s;
6.tDCS模式输出电流范围0-2500μA，可调步进≤20μA;
7.通道数≥6，至少可同时治疗6名患者;
8.配备病历管理功能，方便查询患者病历;
9.配备方案管理界面，可使用系统内提供的标准化专家处方治疗方案;
10.具备电极阻抗自动检测功能，实时检测及显示阻抗;
11.具备无线传输功能，传输范围≥5米;
12.开路输出电压不超过36V;
13.具备电量显示及低电量保护功能;
14.具备电极开路报警功能;
15.可升级高精度扩展器，可实现高精度tDCS刺激;
16.治疗方案图文展示功能。


附件十八
CT方舱机房

1.1  方舱外径尺寸：≥长12000mm×宽3500mm×高3000mm；
1.2  CT设备间内径尺寸：≥长5600mm×宽3260mm×高2500mm；
1.3  DR设备间内径尺寸：≥长4420mm×宽3260mm×高2500mm；
1.4  操作间内径尺寸：≥长1500mm×宽3260mm×高2500mm；
1.5  外层
1.5.1  喷涂画：室外级喷绘；
1.5.2  岩棉板：≥60mm厚；
1.5.3  外层装饰板：机房外部装饰≥50mm岩棉净化板；
1.5.4  整体骨架：整体骨架为焊接点为满焊；
1.5.5  骨架内焊接：整体骨架焊点做防腐处理；
1.5.6  底部：整体为≥2cm厚防锈钢板；
1.6  内部配置
1.6.1 铅防护板：1#铅板，设计墙体为≥4mmPb铅板，顶棚为≥4mmPb铅板，地面为≥1.5mmPb铅板；
1.6.2 配电柜：数量1个，符合医院要求；
1.6.3 患者防护电动铅门：数量1樘，1400*2100*4mmPb；
1.6.4患者防护电动铅门：数量1樘，800*2100*4mmPb；
1.6.5 医生防护铅门：数量2樘，800*2100*4mmPb；
1.6.6 操作间钢质门：数量1樘，800*2100mm；
1.6.7 铅玻璃：数量2块，800*1200*4mmPb；
1.6.8 设备间空调：数量2台，≥1.5匹冷暖双用空调；
1.6.9 操作间空调：数量1台，≥1.5匹冷暖双用空调；
1.6.10 设备间照明：≥600*600mm led灯吸顶安装；
1.6.11 操作间照明：≥600*600mm led灯吸顶安装；
1.6.12 设备间消毒：数量4个，紫外线消毒灯≥40w；
1.6.13 操作间消毒：移动紫外线消毒灯≥40w；
1.6.14 喊话系统：数量2套；
1.6.15 射线警示灯：数量2个，红色；
1.6.16 线路：符合医院要求；
1.6.17 插座：符合医院要求；
1.6.18 电脑桌：数量≥2个，固定式；
1.6.19 椅子：数量≥2个，可移动式；
1.6.20 监控：数量1项，操作间1个，设备间2个，外部1个；
1.6.21 排气扇：数量3个，≥300*300mm，电动；
1.6.22 墙面顶面：墙面、天花铝塑板；
1.6.23 地面：灰色铝塑板≥2mm厚；
1.6.24能满足GE520等常用机型的进场安装，负责原设备的拆迁运输、安装、调试并保证能正常运行使用。







附件十九
CT球管技术参数

	序号
	CT球管招标要求

	1
	提供投标型号球管的原版技术白皮书（DATA SHEET），且以下应标参数均以此技术白皮书为准

	2
	阳极热容量：≥3.5 MHU

	3
	管套热容量≥3.5 MHU

	4
	焦点数量：≥两个

	5
	焦点尺寸（IEC 60336:2005）：小焦点≤0.8mm*0.5mm；

	6
	焦点尺寸（IEC 60336:2005）：大焦点≤1.1mm*1.0mm

	7
	焦点最大功率要求≥42KW

	8
	焦点最大功率可持续时间要求≥10S

	9
	球管最大额定电压≥140KV

	10
	球管最大耐受电压≥180KV

	11
	阳极最大散热率≥800KHU/MIN

	12
	阳极靶面角度：7度

	13
	最小阳极转速：8400RPM （以DATASHEET技术白皮书为准）

	14	14
	球管有内置铜滤片

	15
	球管最小总过滤≥3.5mm铝当量

	16
	投标人经营范围必须要包含有CT整机的维修

	17
	提供经年检有效的营业执照

	18
	提供CT 数字化远程故障筛排系统，提前预知CT整机及球管的问题，帮医院提早做计划，无计划外停机。

	19
	提供可动态远程监测标的设备温湿度实时曲线的软件及硬件,具备对标的设备的电气环境进行24小时实时监测能力

	20
	具有全新进口探测器更换的能力，并提供全新探测器生产厂家采购证明及进口海关报关单据

	21
	显示标的设备的24小时实时动态的球管异常打火次数，球管使用量等
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