技术参数
1、经颅磁刺激仪技术参数
1 单台设备的配置要求
1.1 主机1套；
1.2 定位帽10顶；
1.3 刺激线圈3副；（8字型2副、圆型1副）
1.4 运动诱发电位模块1套；
1.5 控制软件1套。
2产品适应症
用于人体(含儿童)中枢神经和外周神经的刺激、神经电生理检查、评定，可用于神经科、精神科、康复科的缺血性脑血管病、神经性疼痛、神经衰弱、轻度认知障碍、脑损伤性疾病的辅助治疗。（须提供《医疗器械产品注册证》加以说明）。
3技术参数与性能
3.1最大磁感应强度≥6T。
3.2 最大输出脉冲频率≥100Hz。
3.3输出频率允差≤±2%。
3.4 脉冲宽度：340μs,允差±20μs。
3.5磁感应强度最大变化率：40kT/s～80kT/s。
3.6脉冲上升时间：30μs～70μs。
3.7 冷却系统：具备液冷冷却系统。    
3.8支持≥24h持续刺激输出，冷却液无渗漏、无挥发现象，冷却系统发生故障时，设备停止工作并出现故障提示。（需提供第三方检测报告）
3.9刺激线圈具有独立的温度保护装置，当线圈温度达到预警值，停止磁场输出并出现故障提示。
3.10具有机身温度过温保护功能，当机身温度达到预警值，停止运行并出现故障提示。
3.11具备当冷却系统中的无流速或流速低于设定值时，停止工作并出现故障提示功能。
3.12具有线圈连接监测保护功能功能，当刺激线圈未连接或连接不正常时，设备报警并提示线圈故障。
3.13可实现单刺激（sTMS）、重复经颅磁刺激（rTMS）、组合刺激、爆发式刺激（TBS）、成对刺激（ppTMS）等多种刺激模式。
3.14成对刺激包括：单拍成对刺激模式和双拍成对刺激模式。
3.15成对刺激最小间隔时间≤ 0.1ms。
3.16主机同时安装 2 个刺激线圈，两个线圈可以分别进行单刺激线圈独立刺激，也可以进行双刺激线圈联合刺激，同时治疗两个患者。同时治疗不受开启治疗时间、输出频率、治疗方案、年龄、性别等的限制。
3.17 最大输出功率≥8000VA。
3.18刺激线圈手柄处设有触发、阈值“+”、阈值“-”功能按键，可在阈值测量中单手调节参数，触发刺激。（需提供佐证材料）
3.19具有电动加液和电动排液功能，能实现一键退液。
3.20.一体式或分体式主机 配备操作系统。
3.21配备≥17英寸操作电脑。
3.22可自定义设置刺激强度、刺激频率、刺激时间、间歇时间、工作时间、重复周期等参数。
3.23控制软件包含专家电子处方，并自带大脑解剖定位图及详细文字描述，帮助操作人员定位。（需提供佐证材料）
3.24数据库管理功能，病例管理（可实现硬盘储存≥500G、USB 储存、查询、分析及管理）、打印功能（可自定义编辑，自动化输出）。
3.25运动诱发电位监测模块技术指标。
3.25.1通道数：≥2通道，每个通道可同时进行数据采样。
3.25.2传输方式：有线传输，信号稳定。
3.25.3采样率：≥80kHz。
3.25.4必须具有第三类医疗器械注册证。（作加分项）
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(1) 技术要求:
1.用途:刺激人体中枢神经和外周神经，用于对脑神经及神经损伤性疾病的辅助治疗;
2.刺激频率：≥0.01Hz～60Hz 可调；1Hz 以下步长≤0.1Hz,1Hz 以上步长≥1Hz;  允差≤5% (需提供检验报告)
3. 冷却系统为液态循环冷却系统;
4. 主机搭载≥15.6英寸彩色触控显示屏，支持独立操作控制。标配8字形线圈、圆形线圈，线圈支持热插拔；
5.可扩展临床用线圈拍包括:双锥(蝶)形、儿童型等；
6.刺激线圈防尘防水;
7.最大刺激强度≥6Tesla;允差±10%（提供检测报告证明）
8.磁感应强度最大变化率:≥80KT（允差±5%）;（提供检测报告证明）
9.脉冲上升时间:50us±10us;
10.输出脉冲宽度≥340us±20us;
11.主机配备一体式触摸屏，非笔记本；散热主机和液冷主机外观分离非一体式设计，液电分离，保证使用安全性
12.含有单脉冲、重复脉冲、爆发式、模式化≥4种刺激模式，自由调整;
13.标配运动诱发电位监测模块:双通道，均可测量阈值，也可用于在治疗中进行电生理安全监测。无线通讯，减少束缚，便于临床操作;
14.双通道MEP检测，采样率≥80KHz，带MEP图形、数字显示与输出;
15.检测项目:包含运动阈值(MT)、运动诱发电位(MEP)、中枢神经传导时间(CMCT)、ICI/ICF检测、静息期检测等检测功能。
16.刺激线圈具备显示温度、磁场强度或磁场上升率2种及以上显示功能，温度显示精度±1℃,方便治疗师实时了解线圈温度与磁场强度，确保治疗安全性(提供检测报告证明)。
17.支持双人同时不同模式治疗:双人的刺激频率、刺激强度、刺激时间和刺激间隔可完全独立调节，并且无强制关联关系，两线圈可同时输出脉冲(线圈为非耗材，非易损件)。
18.治疗模式:包含单脉冲(sTMS)、重复脉冲(rTMS)、复合刺激(TBS)等多种模式，且具有可自定义功能。
19.线圈具备触控按键和显示屏，支持刺激线圈温度、刺激强度等显示，控制保护。
20.刺激方案具有数字和图形两种展示方式，刺激线圈温度显示与控制保护，温度达到41°C自动停止输出;（提供检测报告证明）
21.患者基本信息、临床方案、诊疗记录等信息硬盘存储量≥200G，可外接USB储存，并可实时查询、编辑及导出数据备份保存;
22.治疗方案具有具备大脑解剖图定位辅助，便于临床精准定位靶点。
23.必须具有第三类医疗器械注册证。（作加分项）



3、可移动式多导睡眠监测仪
1.通道数≥45通道
2.包括脑电EEG（10导）、眼电EOG（2导）、下颌肌电EMG（3导）、心电ECG（2导）、腿动PLM（4导）、压力、压力式气流、压力式鼾声、麦克风鼾声、热敏式气流、RIP胸部运动、RIP腹部运动、血氧饱和度SpO2、脉率、脉搏波、体位、体动、环境光、事件标记、运行指示灯*2、存储指示灯、电池电量、OLED显示屏*2、蓝牙*2、音频、视频等参数。
3.医疗器械注册证中的结构及组成包含摄像机及相关配件，同时适用范围含有声音和视频的功能，使患者视频影像数据的合规合法化，
4.主机内置主级蓝牙模块，可连接无线传输器，实现无线实时传输功能，患者可在监测室自由活动，不影响夜间起夜或其他异态睡眠导致设备损坏。
5.24位采样精度，采集及分析参数符合国家标准。
6.主机采用锂电池直流电源供电，可连续工作24小时以上，并可重复使用。
7.实时阻抗检测功能，可实时查看导联脱落情况，并对导联脱落状态进行同步记录。
8.可测量仰卧、俯卧、左侧卧、右侧卧、站立五种体位。
9.分析软件具有全中文操作界面，可生成全中文分析报告。可自定义模块化选择报告内容。
10.可对不同信号自定义设置高通滤波、低通滤波、工作频率，帮助临床滤除噪声干扰，获取更加准确的信号。
11.专业PSG多导睡眠采集分析软件包括:睡眠分期、微觉醒事件、周期性腿动、呼吸事件、心律失常、氧减事件、心脏事件、睡眠结构、体位、鼾声事件、磨牙等事件分析，可全面了解患者整晚夜间睡眠状况。
12.心脏事件可分析心动过速、心动过缓、宽复合波心电过速、窄复合波心电过速、心脏停博等事件。
13.可自由定义患者报告，包括语言、样式、不同事件分析、趋势图组合等，方便临床进行睡眠事件分析。
14.支持国际通用的EDF格式，对于不同的分析软件具有更好的兼容性。
15.软件具有频谱分析功能。
16.具有高清红外视频监测功能，可与多导睡眠记录仪无缝连接，监控视频可同步患者的监测数据。
17.使用年限≥7年。







4、 电解质分析仪技术参数
一、检测方法:离子选择电极法
二、检测项目:钾、钠、氯、钙、锂
三、样本类型:血清、脑脊液、尿液
四、检测速度:≥100样本/小时
五、样本位≥45个
六、样品用量:≤100ul
七、条码扫描:内置条码扫描
八、急诊功能:拥有优先急诊插入功能
九、质控功能:支持≥2个水平的质控，可上传至LIS系统
十、试剂耗材:支持试剂余量实时监控
十一、通讯协议:支持双向双工lis
十二、测量范围和精密度
	项目
	血清/脑脊液/透析液
	CV%

	K+
	1.5-10.0 mmol/L
	≤1%

	Na+
	100.0-200.0 mmol/L
	≤1%

	Cl-
	50.0-150.0 mmol/L
	≤1%

	TCa
	0.5-6.0 mmol/L
	≤1%

	Li
	0.0-3.0mmol/L
	≤1.5%





